КГП «Детская больница г. Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе медицинской техники способом запроса ценовых предложений.

Адрес: г. Караганда, ул. К.Либкнехта 106В. Тел: 37-03-35 БИН 971140001262 E-mail: kgkp_52@mail.ru

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством  лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг.

| Наименование мед техники | Единица измерения | Количество | Планируемая цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизатор паровой автоматический в комплекте ГК-100-3 | штука | 1 | 9 791 320 | 9 791 320 |
| Электрокардиограф ЭК 12 Т-01 Р-Д с принадлежностями | штука | 1 | 1 240 680 | 1 240 680 |
| Микроскоп лабораторный Micros MC 20I | штука | 1 | 513 100 | 513 100 |

Срок поставки: в течение 45 календарных дней после заключения договора.

Место поставки: г. Караганда, ул. К.Либкнехта 106В/DDP.

Место представления (приема) документов: г. Караганда, ул. К.Либкнехта 106В отдел гос. закупок.

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 05.04.2022 г.  В 17.00 часов.

Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП:  06.04.2022 г. в 09.00 часов г.Караганда, ул. К.Либкнехта 106В отдел гос. закупок.

- Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО»

предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике. Стерилизатор используется для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года.

Технические характеристики ГК-100-«СЗМО»:

- Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм: 400±4

- Объем стерилизационной камеры, л: 100

- Количество режимов стерилизации: 5

- Напряжение, В 380±10%

- Потребляемая мощность, кВт, не более 10

- Остаточная влажность не более ±1%

- Масса, кг, не более 170

- Габаритные размеры, мм:
 глубина 1200±10
 ширина 720±10
 высота 1360±10

- Управление автоматическое

Режимы стерилизации ГК-100-«СЗМО»:

- I 134°С в течение 5 мин., рабочее давление 0,21 МПа

- II 120°С в течение 45 мин., рабочее давление 0,11 МПа

- III 132°С в течение 20 мин., рабочее давление 0,20 МПа

- IV 121°С в течение 20 мин., рабочее давление 0,11 МПа

- V универсальный режим стерилизации с произвольным заданием параметров режимов стерилизации

Параметры присоединяемой водопроводной сети:

- Наружный диаметр трубы 1/2"

- Давление, мПа (кгс/см2), не менее 0,25 (2,5)

- Требования к используемой воде

- ГОСТ Р 5 1232, ГОСТ 6709

- Применяемые стерилизационные коробки КФ-18, КСК-18

- Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, л, не более 100

| Стерилизатор паровой горизонтальный | шт. | 1 | Функциональное назначение | Предназначен для стерилизации путем воздействия насыщенного водяного пара медицинских изделий, изготовленных из металла, резины, стекла, ткани и растворов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 1200х604х1360 |
|  |  |  | Масса аппарата, кг | не более 170 |
|  |  |  | Механизм закрытия крышки, прижим | Наличие |
|  |  |  | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см²) | 0,22 (2,2) |
|  |  |  | Ток | переменный, трехфазный |
|  |  |  | Частота, Гц | 50 |
|  |  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  |  | Потребляемая мощность, кВт, | не более 10 |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | IP24 (ГОСТ 14254-96) |
|  |  |  | Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм. | 400±4 |
|  |  |  | Количество режимов стерилизации | не менее 5 |
|  |  |  | Параметры первого режима стерилизации |  |
|  |  |  | рабочее давление, мПа (кгс/см²) | 0,21±0,01 (2,1+0,1) |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры, °С | 134±1 |
|  |  |  | время стерилизационной выдержки, мин. | не более 6 |
|  |  |  | Параметры второго режима стерилизации |  |
|  |  |  | рабочее давление, мПа (кгс/см²) | 0,11±0,01 (1,1±0,1) |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры, °С | 121±1 |
|  |  |  | время стерилизационной выдержки, мин. | не более 22 |
|  |  |  | Параметры третьего режима стерилизации |  |
|  |  |  | рабочее давление, мПа (кгс/см²) | 0,20±0,02 (2,0±0,2) |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры, °С | 132±2 |
|  |  |  | время стерилизационной выдержки, мин. | не более 22 |
|  |  |  | Параметры четвертого режима стерилизации |  |
|  |  |  | рабочее давление, мПа (кгс/см²) | 0,11±0,02 (1,1±0,2) |
|  |  |  | Диапазон рабочей температуры, °С | 120±2 |
|  |  |  | время стерилизационной выдержки, мин. | не более 48 |
|  |  |  | Ручной (программируемый) режим стерилизации |  |
|  |  |  | Температурный диапазон, °С | 110-134 |
|  |  |  | Точность поддержания стерилизационной температуры °С | ±1 |
|  |  |  | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | Наличие |
|  |  |  | Вакуумная сушка стерилизуемых изделий | Наличие |
|  |  |  | Глубина разрешения при сушке, мПа | не менее 0,08 |
|  |  |  | Остаточная влажность, % | не более 1 |
|  |  |  | Объем парогенератора, л | не более 25 |
|  |  |  | Управление | автоматическое |
|  |  |  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | Наличие |
|  |  |  | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | Наличие |
|  |  |  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | Наличие |
|  |  |  | Система охлаждения сброса пара в канализацию | Наличие |
|  |  |  | Расход воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, л. | Не более 100 |
|  |  |  | Средняя наработка на отказ, циклов | Не менее 3000 |
|  |  |  | Объем стерилизационной камеры, л | не менее 100 |
| Подставка под стерилизационные коробки | шт. | 1 |  |  |
| Колпачок (под указатель уровня) | шт. | 2 |  |  |
| Уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо (прокладка под крышку парогенератора) | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка под ТЭН | шт. | 6 |  |  |
| Трубка стеклянная | шт. | 1 | Используется для определения уровня воды | соответствие |
|  |  |  | Размеры: |  |
|  |  |  | диаметр, мм | 12 |
|  |  |  | толщина стенки, мм | 1,5 |
|  |  |  | длина, мм | 260 |
| Электронагреватель ТЭН | шт. | 3 |  |  |
| Вставка плавкая | шт. | 2 |  |  |

При монтаже стерилизатора производится демонтаж старого оборудования (бесплатно) Поставщиком. Монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляется Поставщиком, в штате которого имеется квалифицированный специалист (электромонтажник с допуском 380В).

- Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-"Р-Д"

Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований

- в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров;

- в кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей;

- в автомобилях скорой медицинской помощи с возможностью беспроводной GSM передачи ЭКГ на удаленный кардиопульт;

- в частной медицинской практике.

Основные функции:

- ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений, Кабрера, Франку и трех отведений ЭКГ по Нэбу;

- одновременная печать 1,3,4,6 отведений ЭКГ в формате аналогично отображаемому на экране и 12 отведений поперек листа бумаги;

- наличие графического TFT дисплея позволяет просматривать ЭКГ в трех, четырех, шести или двенадцати отведениях одновременно;

- автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет существенно экономить бумагу;

- автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность контурного анализа (271 заключение, опция);

- автоматический старт печати при наложении всех ЭКГ электродов , режим добавления ритма;

- возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4;

- возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа;

- режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.;

- возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ;

- возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов;

- возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия;

- режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца;

- анализ ритма с построением ритмограммы, гистограммы и скатерограммы;

- возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб (опция);

- наличие внутренней памяти на 500 ЭКГ с дальнейшей возможностью их вывода на печать;

- возможность снятия ЭКГ с детей (опция);

- комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура;

- наличие манипулятора упрощает работу с прибором;

- настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);

- возможность подключения внешней памяти, внешней клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печати 12 отведений ЭКГ и протокола обследований на бумаге формата А4

- передача ЭКГ по каналу GSM на центральный пульт (опция);

- выход на ПК через COM, BLUETOOTH или USB-порт;

- возможность использования в ЭК как рулонной бумаги 110 мм, так и Z-fold бумаги;

- печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками;

- возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Автоматический режим

Ручной режим:

В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображает кардиограф на дисплее в том же масштабе.

Режим вывода информации на компьютер:

- через USB-порт из внутренней памяти;

- через внешнюю FLASH-память;

- беспроводной ввод через адаптер COM-BLUETOOTH;

- возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа с модулем COM-порта;

Режим работы со встроенным GSM модулем

Питание электрокардиографа осуществляется от:

- сети переменного тока напряжением от 100 до 224В частотой 50Гц через сетевой адаптер, в том числе при отсутствии аккумуляторов или их неисправности;

- от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля скорой помощи);

- от встроенных Li-ion аккумуляторов (до 100 ЭКГ);

## Комплект поставки:

1. Основной комплект поставки

- блок электрокардиографический с экраном 141 мм по диагонали;

- кабель электродный;

- блок сетевой;

- комплект ЭКГ электродов;

- гель электродный;

- термобумага 110 мм х 30 м;

- руководство по эксплуатации;

- встроенный аккумулятор;

- сумка.

2. Опции

- ПО для ПЭВМ на компакт-диске

- Термобумага в пачке 110мм100мм200листов

- Модуль СОМ-порта

- Модуль USB с кабелем

- Модуль GSM с кабелем

- Система вакуумных электродов с принадлежностями.

- Микроскоп Micros MC 20I

Диапазон увеличения от 40х до 1000х;

Освещение 3W LED.

Эргономичное металлическое основание 224x167 мм. Высококачественный лак.

Двухслойный механический столик 132x142 мм

Бинокулярный тубус Archtype, вращающийся на 360 °, наклоненный на 30 °, с анти-грибковым покрытием

Межзрачковое расстояние 48-75мм.

Четырехместное револьверное устройство.

Коаксиальная грубая и точная фокусировка.

Широкопольные окуляры WF 10x/18

Объективы:

SP ACHRO 4x/0.10

SP ACHRO 10x/0,25

SP ACHRO 40x/0,65

SP ACHRO 100x/1,25

Abbe Brightfield конденсатор н.А. 1.25 с ирисовой диафрагмой, переменной по высоте.

Запрашиваемая медицинская техника должна быть новой и иметь регистрацию в Республике Казахстан, а также срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев.

Потенциальный поставщик поставляет товар, устанавливает его в указанном месте Заказчика, проводит бесплатное обучение ответственного сотрудника Заказчика.

Медицинское оборудование будет считаться принятым после подписания акта ввода в эксплуатацию.